第16号様式(Ｐ１)

診 療 用 エ ッ ク ス 線 装 置 設 置 届

年　　月 　 日

（あて先）名古屋市長

病院又は診療所　所　在　地

名      称

管理者氏名

電話番号

診療用エックス線装置を設置しましたので、医療法施行規則第２４条の２の規定により、次のとおり届け出ます。

| １ エックス線装置に関する事項 |  | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エックス線高電圧発生装置の定格出力 |  |  | 連 続 | 管電圧 kV 管電流 mA |  |  |
|  |  |  |  |  | 短時間 | 管電圧 kV 管電流 mA |  |  |
|  |  |  |  |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ式 | 管電圧 kV 容量 μF |  |  |
|  |  | エックス線管の数 |  |  |  | 管球 |  |  |
|  |  | 用 途 |  |  |  | 透視装置、撮影装置、ＣＴ装置、胸部集検用間接装置、乳房撮影装置、歯科用（口内法、パノラマ）装置、 移動型・携帯型装置、その他（ ） |  |  |
| ２ エックス線診療に従事する 医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療 エックス線技師の氏名 等 |  | 氏 名 |  |  |  | 年 齢 | 職 種 | ｴｯｸｽ線診療に関する経歴 |
| ３ 設 置 時 期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| ４ エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備のあらまし | 共 通 | エックス線管容器及び照射筒の漏れ放射線量 | 治療用エックス線 装置 | 定格管電圧50kV以下 |  |  | 接触可能表面から5cmの距離において 1.0mGy/時 以下・超 |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧50ｋV超 |  |  | 焦点から１ｍの距離において 10mGy/時 以下・超 接触可能表面から5cmの距離において 300mGy/時 以下・超 |  |
|  |  |  | 定格管電圧125kV以下の手持ち撮影を意図しない口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  | 焦点から1ｍの距離において 0.25mGy/時 以下・超 |  |
|  |  |  | 定格管電圧125kV以下の手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  | 装置表面において 0.05mGy/時 以下・超 |  |
|  |  |  | 上記以外のエックス線装置 |  |  |  | 焦点から1ｍの距離において 1.0mGy/時 以下・超 |  |
|  |  |  | 充電状態で、照射時以外のとき（コンデンサ式エックス線装置に限ります。） |  |  |  | 接触可能表面から5cmの距離において 20μGy/時 以下・超 |  |

(Ｐ２)

| ４ エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備のあらまし | 共通 | 利用線錐の総濾過 |  | 定格管電圧が70kV以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  | アルミニウム当量1.5mm 以上・未満 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定格管電圧50kV以下の乳房 撮影用エックス線装置 |  |  |  | アルミニウム当量0.5mm 以上・未満又は モリブテン当量0.03mm 以上・未満 |
|  |  |  |  | 上記以外のエックス線装置 |  |  |  | アルミニウム当量2.5mm以上・未満 |
|  |  | 移動型携帯型装置 |  | 使用条件・保管条件等 |  |  |  |  |
|  | 透視装置 | 透視中の患者への入射線量率 |  |  |  | 高線量率透視制御 を備えていない装置 |  | 患者の入射面の利用線錐の中心において 50mGy/分 以下・超 |
|  |  |  |  |  |  | 高線量率透視制御 を備えた装置 |  | 患者の入射面の利用線錐の中心において 125mGy/分 以下・超 |
|  |  | 透視時間積算装置及び 警告音等発生装置付タイマー |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 焦点皮膚間離隔装置又は 照射防止用インターロック |  |  |  |  |  | 30cm以上・未満又はインターロック 有・無 |
|  |  | 受像面を超えないように エックス線照射野を絞る装置 |  |  |  |  |  | 有（許容範囲内） ・ 無 |
|  |  | 受像器通過エックス線量 |  |  |  |  |  | 接触可能表面から10cmの距離において 150μGy/時 以下・超 |
|  |  | 最大受像面外（3.0cm超）放射線量 |  |  |  |  |  | 接触可能表面から10cmの距離において 150μGy/時 以下・超 |
|  |  | 利用線錐以外のエックス線を 有効にしゃへいするための手段 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 撮影用エックス線装置 | 受像面を超えないように エックス線照射野を絞る装置 （ＣＴエックス線装置を除く） |  |  |  |  |  | 有（許容範囲内） ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間離隔（骨塩定量分析装置を除く） |  |  | 口内法 撮影用 装置 |  | 定格管電圧 ７0kV以下 | 距離15cm 以上・未満 |
|  |  |  |  |  |  |  | 定格管電圧70kV超 | 距離20cm 以上・未満 |
|  |  |  |  |  | 歯科用パノラマ断層装置及びＣＴエックス線装置 |  |  | 距離15cm 以上・未満 |
|  |  |  |  |  | 移動型、携帯型及び 乳房撮影（拡大撮影に限る）用エックス線装置 |  |  | 距離20cm 以上・未満 |
|  |  |  |  |  | 上記以外の装置 |  |  | 距離45cm 以上・未満 |
|  |  | 遠隔操作装置 |  |  | 移動型及び携帯型 並びに手術用 エックス線装置 |  |  | 操作装置の位置が焦点・患者から 2m 以上・未満 |
|  |  | 公称管電圧70kVで0.25mm鉛当量以上の取り外しのできない後方散乱エックス線シールド構造 |  |  |  | 携帯型エックス線装置のうち、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置 |  | 有 ・ 無 |
|  | 胸部集検用間接撮影エックス線装置 |  | 利用線錐の形 |  |  |  |  | 角錐型・その他 |
|  |  |  | 受像面を超えないように エックス線照射野を絞る装置 |  |  |  |  | 有（許容範囲内） ・ 無 |
|  |  |  | 受像器の１次防護しゃへい |  |  |  |  | 接触可能表面から10cmの距離において、 １ばく射につき1.0μGy 以下・超 |

（Ｐ３）

|  |  | 被照射体周囲の箱状のしゃへい （操作者等が室外に容易に 退避できない場合） |  |  |  | しゃへい物から10cmの距離において、 １ばく射につき 1.0μGy 以下・超 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治療用装置 （近接照射治療 装置を除く） |  | 濾過板が引き抜かれたときにエックス線を遮断する インターロック |  |  | 有 ・ 無 |
| ５ エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  | 診療室の天井、床、壁、 出入口の扉、窓等のしゃへい |  |  |  | 画壁等の外側において実効線量が １mSv/週 以下・超 |
|  |  | 操 作 室 |  |  |  | 有 ・ 無（理由： ） |
|  |  | エックス線装置使用中表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 診療室であることを示す標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ６ エックス線診療室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 |  | 管理区域 |  | 管理区域境界の放射線量 |  | 1.3mＳv/3月 以下・超 |
|  |  |  |  | 立 入 制 限 措 置 |  | 有( ) ・ 無 |
|  |  |  |  | 管理区域であることを 示 す 標 識 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 注意事項の掲示等 |  | 注意事項 の 掲 示 | 従事者用 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 敷地内居住区域及び 敷地境界の放射線量 |  | 250μSv/３月 以下・超 |
|  |  |  |  | 患者1.3mSv/3月(診療により被曝する放射線を除きます。)以下となるような障害防止措置 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 放射線診療従事者等の 被ばく線量測定器 |  | 有( )・ 無 |

（併せて提出していただく書類）

１　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図

２　しゃへい計算書、漏えい線量測定結果表

記入上の注意

- 管理区域を明示してください。

- 照射方法、エックス線管から画壁等の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入してください。

- 画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近接した点で、通常の使用状態において測定し、記入してください。測定に際しては、「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」（平成31年3月15日付け 医政発0315第4号厚生労働省医政局長通知）に基づいて行ってください。測定責任者の所属、職及び氏名を記入してください。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（Ｄ１６－１）